## Slide 1: 研究報告
PD 謝 宜達
デュアル光コム分光装置の開発

## Slide 2: 光周波数コムの概念

## Slide 3: デュアル光コム分光法
Ref) I. Coddingon et al. Phys. Rev. Lett. 100, 013902 (2008)
DT= Df/frep2
DnComb<frep2/(2Dfrep)
サンプリング定理
184THz
198THz
125MHZ

## Slide 4: デュアル光コム分光法
Ref) http://www.phas.ubc.ca/~djjones/
f-2f自己参照法

## Slide 5: 実験装置
Rb-FS
Laser Control
Fiber laser A
(pump laser)
Fiber laser B
(probe laser)
Balanced detector
PBS
PBS
l/2
OSC output
OSC output
EDFA
XPS 1500
EDFA
XPS 1500
fceo
fceo
Thorlab PDB 430C Bandwidth: 350MHz
LPF
Digitizer
Bandwidth: 100MHz
Laser A=250,000,000Hz, Df=1350Hz

## Slide 6: デュアル光コムの干渉信号
サンプリング・レート:250MHz
計測時間：4ms (10回積算)

## Slide 7: コム間ビートによる光コムの安定化
Ref) N. Kuse, et al., Appl. Phys. Express, 5, 112402 (2012)
Free-running
コム間ビート信号
レーザ制御
Mixer
Mixer

## Slide 8: 実験装置
Comb2
Comb1
H
H
H
H
H
Q
G
G
PBS
CW2
CW1
PBS
BS
BS
PD1
PD2
PD3
PD4
CW2（単一周波数）
波長：1570.nm
CW1（単一周波数）
波長：1550.8nm
コム間ビート信号①
Mixer
Mixer
コム間ビート信号②
Comb2 励起LD電流
Comb2 PZT

## Slide 9: 光コム間のビート信号
線幅：131kHz
Menlo systems XPS 1500
周波数変動：104Hz at 1s

## Slide 10: 光コム間のビート信号
線幅：129kHz
Comb B をComb Aに追いかけ
周波数変動：0.44Hz at 1s
サンプリング・レート:250MHz
計測時間：4ms (10回積算)

## Slide 11
アダプティブサンプリング
Free-running:
DT= Df/frep2
frepの揺らぎ：サンプリング間隔が一致しでない
fCEOの揺らぎ:重なる電場が変わる

## Slide 12: アダプティブサンプリング
Ref) T. Ideguchi et al. Nat. comm. 5, 3375 (2014)
frepの揺らぎを反映する信号
干渉波形が再現できる
fCEOの揺らぎを反映する信号

## Slide 13: 実験装置
Rb-FS
Laser Control
Fiber laser A
(pump laser)
Fiber laser B
(probe laser)
Balanced detector
PBS
PBS
l/2
OSC output
OSC output
EDFA
XPS 1500
EDFA
XPS 1500
fceo
fceo
Thorlab PDB 430C Bandwidth: 350MHz
LPF
Digitizer
Bandwidth: 100MHz
Laser A=250,000,000Hz, Laser B=249,999,370Hz, Df=630Hz
25MHz
20MHz
5MHz
LPF
Bandwidth: 100MHz
Free-running

## Slide 14: fCEOの揺らぎ補償実験
エラー信号とミキシングする前の光コム干渉信号(差周波：630Hz)：
ミキシングした干渉信号

## Slide 15: サンプリング・レート:250MHz、差周波：630Hz、積算回数：100回、データ点数：1×106
デュアル光コムの干渉信号

## Slide 16: サンプリング・レート:250MHz、差周波：630Hz、積算回数：100回、データ点数：5×106
fCEOのエラー信号
デュアル光コムの干渉信号

## Slide 17: まどめ
fCEOの揺らぎを補償することにより、積算が可能なことになる
しかし、補償用のエラー信号がノイズとして信号に残った
今後の予定
干渉信号の信号比の上昇及びfrepの残存揺らぎを補償するためのサンプリング・クロックの生成．