## Slide 1
光コム共振器を用いたファイバーSPRセンサーに関する基礎研究
～ファイバー光コムの製作～
安井研究室 永井 洸丞

## Slide 2
表面プラズモン共鳴(SPR)センサー
サンプルの屈折率を高感度に測定するセンサー。バイオセンサーや環境センシングとしての活躍が期待されている。

## Slide 3
エバネッセント波の波数
=nsinθ
表面プラズモンの波数
SPR発生
=の時
SPRセンサーの屈折率測定原理
Notes: 次にSPRセンサーの屈折率測定原理について説明します。ここでは光ファイバー型SPRセンサーを例に説明します。表面プラズモン共鳴はファイバー内を伝播する光がファイバー端面で全反射した時に現れるエバネッセント波の波数と、サンプルと金属層の界面に存在する表面プラズモンの波数が一致した時に発生します。エバネッセント波と表面プラズモンの波数はそれぞれこのような式で表されます。nはファイバーの屈折率、ωは角周波数、ｃは光速、θは光の入射角、ε1、ε2はそれぞれ金属、サンプルの誘電率を表しています。エバネッセント波と表面プラズモンの波数が一致した時、入射光のエネルギーは表面プラズモン共鳴の発生に吸収され反射光のエネルギーが減少します。その反射光の強度スペクトルを測定することで表面プラズモン共鳴が発生した光の波長が求められるのでその共鳴波長とこの式からサンプルの屈折率を求めることが出来ます。
金属のように自由電荷がある場合は表面電荷の集団振動（表面プラズモン）が存在できるが表面プラズモンと電磁波が結合して周波数ωで固有振動する系（表面プラズモンポラリトン）が作れる。
ωは表面プラズモンの振動数（周波数）
表面電荷振動と電磁波とが結合した振動の量子が表面プラズモン・ポラリトン
波数は波長の逆数k=1/𝜆

## Slide 4
光ファイバー型SPRセンサー
光の伝搬光路がファイバー内であるため系がシンプル
光がファイバー内を伝播するので外乱に強い
小型化が可能
ただし…
新種のウィルス等を検知するためにはさらなる分解能が必要（従来法は程度）
実用化のためダイナミックレンジの拡張が必要
サンプルの屈折率変化を周波数領域で見ることが出来れば分解能の向上やダイナミックレンジの拡張が期待される
Notes: 光ファイバー型SPRセンサーの利点としては光の伝搬光路～
ということの三点が挙げられます
ただし新型インフルエンザ等の新種のウィルスを検知するためにはさらなる分解能が必要と言われています。ちなみに従来法の分解能は〖10〗^(−5)程度となっています
また実用化のためにダイナミックレンジをより拡張するといった課題もあります。
そこで本研究ではサンプルの屈折率変化を周波数領域で見ることで分解能の向上、ダイナミックレンジの拡張を実現するための実験を行います。

## Slide 5
光コム共振器を用いたファイバーSPRセンサー
目的
:サンプルの屈折率変化を周波数領域のモード同期周波数や光コム周波数の変化として見ることによる分解能向上、ダイナミックレンジの拡張
光コム
モード同期周波数

## Slide 6
モード同期の原理
モード同期
ファイバー共振器内の各縦モードの位相が、ある特定のタイミングで同期すること。連続波発振(CW:Continuous Wave)よりも高い光強度を得ることができる。
弱め合う干渉
弱め合う干渉
強め合う干渉

## Slide 7
光コムスペクトルの特性
共振器のトータル分散値に依存。
ソリトンパルス(分散値→負)
ソリトンパルスの
光スペクトル
ソリトン
スパイク
波長分散による
パルス拡がり
自己位相変調によるパルス圧縮
ソリトンパルスの生成原理
http://optipedia.info/lsource-index/laser-index/ultrashort-pulse/pulse-compression/soliton/ 参照
スペクトルの再現性が高い

## Slide 8
ストレッチドパルス(分散値→正)
ストレッチドパルスの生成原理
ストレッチドパルスの
光スペクトル
スペクトル幅が広く、光のパワーが強いがモード同期が掛かりにくくなる

## Slide 9
SPRセンサーを組み込んだファイバー光コム共振器
本研究ではサンプルの屈折率変化がモード同期周波数や光コム周波数にどのように影響するかを測定する
SPRセンサーを共振器内に組み込んだ時、安定かつ再現性の良いモード同期時の光スペクトルを得たい
共振器の分散値と光コムスペクトルの関連性を調べる必要がある
エルビウム添加
ファイバー

## Slide 10
共振器の分散値とモード同期時の光スペクトルの関係
SMFが300cm、EDFが160cmの共振器を製作し、SMFの長さをカットしていった時に、モード同期時の光スペクトルがどのように変化するかを調べる
共振器の分散値
＝SMF（ｼﾝｸﾞﾙﾓｰﾄﾞﾌｧｲﾊﾞｰ）の分散値＋EDFの分散値

## Slide 11
共振器のトータル分散値の推定方法
SMFの分散値－0.02286[/m]
EDFの分散値＝0.01366[]
SMF 300cm,EDF 160cmの時の共振器の分散値
＝－0.02286×(3+0.21)＋0.01366×1.6
＝－0.0515246[]
SMFをカットしていきその時の分散値と光コムスペクトルを測定する
負の分散
カプラ内のSMF長

## Slide 12
共振器の分散値と光コムスペクトルの関係
SMF 300cmの時の
モード同期時の光スペクトル
(分散値‐0.0515246[])
SMF 250cmの時の
モード同期時の光スペクトル
(分散値‐0.0400946[])
半値幅：14nm
半値幅：16nm

## Slide 13
共振器の分散値と光コムスペクトルの関係
SMF 200cmの時の
モード同期時の光スペクトル
(分散値‐0.0286646[])
SMF 170cmの時の
モード同期時の光スペクトル
(分散値‐0.0218066[])
半値幅：16nm
半値幅：21nm
半値幅が広くなっている

## Slide 14
まとめ
SMF 300cmの時、分散値が負の値である時のパルスであるソリトンパルスの特徴であるソリトンスパイクが見られた
SMFをカットしていくにつれて共振器の分散値が正に近づいていき,ソリトンパルスの特徴であるソリトンスパイクが小さくなっていった
SPRセンサーを共振器に組み込んだ時に安定かつ再現性のあるガウス波形のモード同期時の光スペクトルを得るための分散値を推定できた
実際にSPRセンサーを共振器の一部に組み込みサンプルの屈折率が変化した時、モード同期周波数や光コム周波数に与える影響を測定していく

## Slide 15
光コム
一定間隔（モード同期周波数）に並んだ光周波数モード列

## Slide 16
EDFの原理
イオン固有な順位に対応した励起
誘導放出による光増幅

## Slide 17
波長板と偏光子でパルス光のみ通すようにする
偏光調整

## Slide 18
SPRセンサーの時間分解能
BI4500の検出速度は検出点一つ当たり4msほど
リアルタイム計測
ただし、より高い分解能を得るためには周波数カウンターのゲートタイムを長くする必要があるため、目標の分解能によってはリアルタイムでの計測は出来なくなる

## Slide 19
SPRセンサーの主な用途
病気の早期発見
患者の早期回復
患者の肉体的負担の軽減
治療期間の短縮
医療費の削減
ガス濃度センサー
バイオセンサー
溶液濃度センサー
実用化のためには
携帯性や使い勝手の良さの向上が必要

## Slide 20
光による表面プラズモンの励起
光により表面プラズモンが励起されるためには光子と表面プラズモンの二種類の粒子のエネルギーが等しく、波数ベクトルの大きさと方向が等しくなければならない
誘電体を挟むことによって光の周波数を波数ベクトルの関係を表す直線の傾きを変える
表面プラズモン励起
全反射減衰法
Notes: 直線は金属に直接光を照射した時の波数ベクトルと周波数の関係を表しています。曲線は光子と表面プラズモンの分散曲線を表しています。表面プラズモンが励起されるには分散曲線と直線が原点以外のどこかで交わる必要があります。この図から見ると金属に光を直接照射した時は分散曲線と直線に交点が見られないのでこの条件では表面プラズモンを励起することが出来ないということになります。そこで表面プラズモンを励起させる方法として全反射減衰法があります。ここではプリズム型SPRセンサーを例に説明します。プリズムの誘電率を𝜀_0,入射角θの光が境界面で全反射されるとき周波数と波数ベクトルのグラフの直線は真空中から直接照射された光よりも傾きが緩やかになり分散曲線との交点を持つようになります。プリズムに光を照射する方法での直線の傾きはc/√(𝜀_0 ) 𝑠𝑖𝑛𝜃という形で表されます。これがプリズムを用いた表面プラズモンの励起方法です。

## Slide 21
周波数領域でのスペクトル変化
サンプルの屈折率変化を周波数領域での変化として見ることが出来たら…
ダイナミックレンジの拡張やさらなる高分解能化が可能となる
ただし目標の分解能によってはリアルタイムでの測定ができなくなる

## Slide 22
モード同期周波数
は共振器の長さ、屈折率、温度に依存する
=
サンプルの屈折率変化で共振器の屈折率が変化すればモード同期周波数サンプルの屈折率変化を測定できる可能性がある

## Slide 23
短波長側は遅く、長波長側は早い
波長分散はパルスが広がる方向

## Slide 24
短波長側は早く、長波長側は遅い
波長分散はパルス圧縮の方向

## Slide 25
Optical power
wavelength
Optical power
wavelength