## Slide 1: SHG（第２高調波発生光） 顕微鏡の小型化に関する研究
機械創造システム工学コース
安井研究室
厚田耕佑
平成２７年度修士論文公聴会
Miniaturization of SHG microscopy for clinical application

## Slide 2
コラーゲン計測
近年の研究では…
老化：様々な部位でのコラーゲンの減少が要因となる
肝硬変：コラーゲンなどの細胞外マトリックスの産生が過剰となる
心筋梗塞：心筋細胞の壊死後，コラーゲンの蓄積が生じる
Cell
Collagen
(extracellular matrix)
・細胞外マトリックスの主要成分
・組織構造を維持する骨格
・細胞の発生，分化，形態形成の調節
・組織工学的培養組織で細胞の足場となる
コラーゲンは生命活動に深く関係
コラーゲン動態の観察は美容・医療分野
において重要な役割を持っている！！
Notes: 肌(しわ たるみ)，骨(間接)，頭皮・頭髪，歯茎，爪，血管の柔軟性(高血圧)

## Slide 3
従来のコラーゲン観察
観察手法 / 性能 | in situ 計測 | コラーゲン選択性
染色法 | × | ○
共焦点顕微鏡 | ○ | ×
OCT | ○ | ×
多光子顕微鏡 | ○ | △
従来法では“生きたありのまま”の
コラーゲンの選択的観察は困難！！
O. Babalola et al., Arch Dermatol Res.306, 1 (2014).
M. Weinigel, et al.,
Proc. of SPIE.8948, 89481R1(2014).
共焦点顕微鏡 OCT
エラスチカ・ワーギンソン染色
水口國雄 著「 最新 染色法のすべて」，医歯薬出版(2011)

## Slide 4: 生体コラーゲンSHG顕微鏡
観察手法 / 性能 | in situ 計測 | コラーゲン選択性
SHG顕微鏡 | ○ | ○
フェムト秒レーザー光
コラーゲン
SHG光
真皮
表皮越し
非侵襲かつ選択的観察！
in situ
Notes: サンプルにフェムト秒レーザー光のような長短パルス光の焦点を合わせます．すると非中心対称性の物質（皮膚の場合は、コラーゲンのみ）から焦点近傍から半波長のSHG光が発生．

## Slide 5
SHG顕微鏡のin situ観察
20’s
30’s
40’s
50’s
加齢によるヒト頬皮膚コラーゲンの構造変化
Control
burn
7 days
14 days
動物モデルを用いた熱傷治癒過程モニタリング
ref) T. Yasui et al. , J. Biomed. Opt. 18, 031108 (2013).
ref) T. Yasui et al. , Proc. SPIE. 8948, 89480B (2014).

## Slide 6
大型・複雑・自由空間伝播による利用制限
従来のSHG顕微鏡
700mm
400mm
400mm
医療現場などにおける応用が困難
従来の大型実験系

## Slide 7
ハンドヘルドSHGファイバースコープ
近赤外フェムト秒
レーザー光源
ハンドヘルド！！
小型化・ロバスト・フレキシブル・アライメントフリー
超短パルス光の伝送
① SHG顕微鏡部の小型プローブ化
② 超短パルス光のファイバー伝送
→
Notes: 目標は顕微鏡をプローブ化してハンドヘルド
Shgに必要な光源→プローブ 常盤上に固定された光学系では不可→ファイバー伝送

## Slide 8
近赤外フェムト秒
レーザー光源
ハンドヘルド！！
小型化・ロバスト・フレキシブル・アライメントフリー
レーザー走査光学系
従来の大型実験系
超短パルス光の伝送
Notes: レーザースポットから2次元イメージ→スキャンが必要
走査光学系：レーザー顕微鏡の主要部分

## Slide 9
レーザー走査光学系
SHG顕微鏡用小型プローブ
GM
ガルバノミラー
検出器 : PMT
(光電子増倍管)
Cr:F LASER
パルス幅 :100 fs
中心波長 : 1250 nm
繰り返し周波数:73 MHz
X
Y
View from the top
Notes: GMをケージに格納，その他の素子も同様にケージ内に組み込み
プローブのみの評価：常盤に固定→画像

## Slide 10
SHG顕微鏡プローブ
700mm
400mm
400mm
SHG顕微鏡プローブ
従来の大型実験系
80mm
165mm
65mm
150mm
50mm
310mm
体積比1/100 ！！

## Slide 11
切片サンプル “ex vivo”計測
SHGイメージ
視野 : 400µm*400µm
取得時間 = 2秒
照射パワー30mW
サンプル：ヒト総腸骨動脈 切片
外膜
中膜
明視野画像
従来の大型実験系
小型プローブ系
Notes: ヒト総腸：外膜・中膜の構造の違いを可視化．
条件を合わせてイメージ比較→体積比1/100にも関わらず従来系と同等のイメージを実現

## Slide 12
“in situ” イメージング
ヒト皮膚 (上腕) @40mW
徳島大学大学院ソシオテクノサイエンス研究部倫理委員会の承認(#14003)を得て実施
ヒト皮膚内の“生きたありのまま”のコラーゲンを可視化
視野：400µm*400µm
画像取得時間 = 2秒 / 枚
計測風景
Notes: ヒト皮膚のin vivo観察
倫理委員会の承認の下 実施
ステージを深さ方向に移動させ取得．乳頭層～

## Slide 13
ハンドヘルドSHGファイバースコープ
近赤外フェムト秒
レーザー光源
ハンドヘルド！！
小型化・ロバスト・フレキシブル・アライメントフリー
超短パルス光の伝送
① SHG顕微鏡部の小型プローブ化
② 超短パルス光のファイバー伝送
✔
→
Notes: プローブ化はクリア
ファイバー伝送

## Slide 14
近赤外フェムト秒
レーザー光源
ハンドヘルド！！
小型化・ロバスト・フレキシブル・アライメントフリー
超短パルス光のファイバー伝送
パルス拡がり
↓
SHG発生効率の低下
超短パルス光の
ファイバー伝送
分散を最小限に抑えるようなファイバー選別が必要
分散
パルス拡がりの原因
相殺するような分散補償が必要
↓
外部的な分散補償 = 小型化 ×
ファイバーでの分散補償@1250nm ×
Notes: 超短パルス光の場合はファイバー伝送中に分散→パルス拡がり
SHG低下→分散補償
1250nmでは分散補償が難しい：小型→外部的も不適

## Slide 15
PCF | LMA25
コア径 | 25μm
NA | 0.05
帯域 | 800nm-1700nm
損失 | < 2dB / km
大モード面積フォトニック結晶ファイバー
LMA-PCF
(LMA25 / Thorlabs)
ファイバーデリバリー
大きいモードフィールド径
シングルモード伝搬が可能
ハイパワー伝搬が可能
空孔の配列やコア径により導波路分散を低減
利用効率：30%
ファイバー長：75cm
Notes: 説明・・・
利用効率・・・
PCF前と後で特性評価・比較

## Slide 16
基本特性評価
 | スペクトル幅 | パルス幅
①PCF入射前 スペクトル幅：26nm パルス幅：80fs |  | 
②PCF出射後(R=15cm) スペクトル幅：26nm パルス幅：82fs |  | 
②PCF出射後(R=8cm) スペクトル幅：27nm パルス幅：87fs |  | 
問題とされていたパルス拡がり なし！！
Notes: まず，①PCFの入口と②出口で比較
通常R＝15(半周程度)で使用される．
曲げによる影響をみるためR=8(1周，曲げすぎた場合を過程）
通常は使わない

## Slide 17
ハンドヘルドSHGファイバースコープ
近赤外フェムト秒
レーザー光源
ハンドヘルド！！
小型化・ロバスト・フレキシブル・アライメントフリー
超短パルス光の伝送
① SHG顕微鏡部の小型プローブ化
② 超短パルス光のファイバー伝送
✔
✔
ハンドヘルドプローブSHG顕微鏡
GM
Fiber coupling
system
Cr:Forsterite
LASER
Collimator
① プローブ
＋
② PCF
Notes: 問題は解消された．これらの技術を組み合わせ・・・

## Slide 18
ハンドヘルドプローブSHG顕微鏡
GM
Fiber coupling
system
Cr:Forsterite
LASER
Collimator
セットアップ
ファイバー長：75cm
対物後出力：40mW
フレキシブルな計測を実現！！
3軸 機械式ステージ計測
（大面積 & 深さ分解）
→ 被験者の移動不要
被験者の負担を軽減
(2)ハンドヘルド計測
→ 計測部の自由度が向上
ヒト皮膚in situ計測を実施
Notes: ファイバー伝送にも関わらず，SHG顕微鏡に必要なパワーを実現
まず，(1)機械式ステージ(プローブ自体が動く！！)
(2)目標とするハンドヘルド計測

## Slide 19
(1)大面積イメージング
視野：1.6mm*1.6mm
画像取得時間 = 2秒 / 枚
(イメージ：4枚*4枚)
ヒト皮膚(頬)@30mW
徳島大学大学院ソシオテクノサイエンス研究部倫理委員会の承認(#14003)を得て実施
Notes: 従来系では被験者が測定部位を乗せたステージが稼動→負担・動き
プローブ自体が稼動！！

## Slide 20
(1)深さ分解イメージング
視野：400µm*400µm
画像取得時間 = 2秒 / 枚
(深さ200µm@20µm/枚)
ヒト皮膚(頬)@30mW
徳島大学大学院ソシオテクノサイエンス研究部倫理委員会の承認(#14003)を得て実施
Notes: 深さ方向も同様

## Slide 21
視野：400µm*400µm
画像取得時間 = 2秒 / 枚
ヒト皮膚(頬)@30mW
計測風景
(2)ハンドヘルド計測
徳島大学大学院ソシオテクノサイエンス研究部倫理委員会の承認(#14003)を得て実施
目標とするハンドヘルド計測に成功！！
Notes: 目標とするハンドヘルド
イメージとしてこのようにプローブを動かして取得

## Slide 22
計測状況
被験者の負担を大幅に軽減！！
従来の大型実験系
小型プローブ系
・顕微鏡部は固定
・被験者の移動・体勢維持
・ステージが移動
・顕微鏡部が可搬
・被験者の移動が不要に
・顕微鏡部が移動

## Slide 23
まとめ
研究目標：SHG顕微鏡の小型化
実施内容：
① SHG顕微鏡用小型プローブの開発
② 超短パルス光のファイバーデリバリー(PCF)
結果
①＋② ハンドヘルドプローブSHG顕微鏡の開発
→ 被験者の負担を軽減した計測を実現した．
→ ハンドヘルド計測に初めて成功した．
臨床応用への可能性が大幅に高まった

## Slide 24
ご清聴ありがとうございました．

## Slide 26
※ これより補足スライド

## Slide 27: 補足：非侵襲
通常の（CW）レーザー
パルスレーザー
時間
連続
局在
パルスレーザー
パルスの時間幅が非常に短い。
パルスが局在している。
パルスのピークパワーが非常に大きい。
エネルギーの総和は小さい
エネルギー和は同じ
生体に熱ダメージを与えない

## Slide 28: SHG光（第2高調波発生光）とは？
ω
w
(
f
r
e
q
.
=
f
)
f
2
f
ω
ω
2
ω
ω
フェムト秒
パルスレーザー
音
光
線形効果
非線形効果
音
さわる
強く叩く！
CW光
超短
パルス光
反射＆散乱光
ＳＨＧ光
例）コラーゲン分子
非中心対称物質
非中心対称物質
Notes: 28

## Slide 29
光の波長オーダーの
非中心対象構造
↓
規則的配向
↓
SHG光を増強
補足：非中心対称構造

## Slide 30: 補足：物質内の入射光電場と分極
異方性結晶
コラーゲン分子

## Slide 31: 補足：線形分極と非線形分極 （分極：電荷の偏り）
線形分極
（従来の光）
非線形分極
（超短パルス光＠非中心対称物質）
SHG光
光の屈折

## Slide 32
補強:ガルバノミラー